МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа №1

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы методом пульсовой волны

Выполнил:
студент группы Б01-008
Ксения Юрко
# Введение
## Цели:
При помощи компьютера, аналого-цифрового преобразователя и датчика давления, измерить артериальное давление и вычислить пульс, в состоянии покоя и после физической нагрузки. Сравнить результаты
## Задачи:
- Собрать экспериментальную установку для измерения артериального давления, состоящую из компьютера, датчика давления, аналого-цифрового преобразователя и манометра.
- Написать три программы: 1) Программа калибровки датчика давления; 2) Программа для записи измерений (в барах) датчика давления; 3) Программа для построения графика зависимости артериального давления от времени, графика пульсовой волны, вычисления пульса.
- Откалибровать датчик давления.
- Измерить артериальное давлене в состоянии покоя и после физической нагрузки
- Проанализировать полученные данные и вычислить пульс
- Сделать вывод
# Теория
## Термины и определения
- Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.
  Рисунок 1: Схема подключения АПЦ.
- Артериальное давление (АД) – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
- Систолическое давление – это сила, с которой насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.
- Диастолическое – это давление крови на стенки сосудов в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.
- Пульс - ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца
- Тонометр - это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является кровеносная система студента и медицинский тонометр. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.
Для автоматизированных измерений датчик давления соединен с манжетой и монометром. Датчик преобразует давление воздуха в манжете в напряжение, которое подаётся на вход АЦП.
Скрипт, производящий автоматизированный измеренеия, непрерыно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры ртутного столаба проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия мм. рт. ст. показаниям АЦП.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в мм. рт. ст., а номера измерений в секунды. По графикам зависимости далвения воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента.
## Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, 8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. 2).

Рисунок 2: Схема экспериментальной установки
Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления 4 (рис. 3)

Рисунок 3: Схема экспериментальной установки
Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «Р» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии (Microelectromechanical Systems – микроэлектромеханические системы). Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления. Сигнал датчика преобразуется 8-разрядным АЦП в цифровую форму и подаётся в ПК.

Рисунок 4: Общий вид экспериментальной установки
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
1. Надеть манжету цилиндр, плотно затянуть.
2. Нагнетательной грушей создать в манжете постоянное давление.
3. Сфотографировать показания манометра.
4. Запустить скрипт сбора данных для калибровки (пп. 5.1).
5. Выполнить действия из п. 2-4 для второго значения давления.
## Методика измерений
1. Надеть манжету на руку, плотно затянуть.
2. Нагнетательной грушей создать в манжете давление больше 160 мм. рт. ст.
3. Запустить скрипт для измерения давления (пп. 5.1) и начать медленно стравлять воздух из манжеты в течение 20 секунд, наблюдая за показаниями манометра.
4. Сделать 20 приседаний
5. Выполнить действия из п. 1-4 для давления после физической нагрузки.
## Программа эксперимента
- давление для калибровки:
  - 1000 имерений при давлении 160 мм. рт. ст.;
  - 1000 измерений при давлении 40 мм. рт. ст.;
- давление в манжете в течение 20 секунд в состоянии покоя;
- давления в манжете в течение 20 секунд после 20 приседаний.
# Обработка данных
## Сглаживаение графиков
При обработке данных, для сглаживания графика испльзуется скользящая средняя - функция, значение которой в каждой точке равно некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Простое скользящее среднее численно равно среднему арифметическому значений исходной функции за установленный период и вычисляется по формуле:
SMA_{t} = {1} over {n} sum from{i = 0} to{n-1} p _{t-i}	(1)
Скользящая средняя эквивалентна свертке массива с вектором, длина которого N, со всеми элементами, равными 1/N, поэтому будем использовать функцию np.convolve (a, v, mode = 'valid'), которая возвращает дискретную линейную свертку двух одномерных последовательностей.
Реализация Numpy для функции convolve включает начальный переходный процесс, поэтому нужно удалить первые N-1 точек.
## Методика обработки данных
1. Открыть скрипт для обработки данных (пп. 5.2).
2. Ввести с клавиатуры названия 4-х файлов с данными: измерение давления для первой точки калибровки, измерение давления для второй точки калибровки, измерение давления в состоянии покоя, измерение давления после физической нагрузки, в переменные LFN_HC, LFN_LC, LFN_MR, LFN_MF соответственно.
3. Ввести с клавиатуры данные: значения давлений при калибровке в мм. рт. ст. в переменные high и low — большее и меньшее значение давления соответственно.
4. Запустить программу.
5. Из полученных графиков определить количество пульсовых волн, систолическое и диастолическое давления в состоянии покоя и после физической нагрузки. Полученные данные записать в соответствующие переменные в программе:
- SP1 — систолическое давление в состоянии покоя
- DP1 — диастолическое давление в состоянии покоя
- SP2 — систолическое давление после физической нагрузки
- DP2 - диастолическое давление после физической нагрузки
- num1 - количество пульсовых волн в состоянии покоя
- num2 - количество пульсовых волн после физической нагрузки
1. Запустить программу второй раз для построения точек на графиках.
2. Написать отчет о проделанной работе.
# Код программы
## Скрипт измерения давления
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

leds = [21, 20, 16, 12, 7, 8, 25, 24]
dac = [26, 19, 13, 6, 5, 11, 9, 10]
comparator = 4
troykaVoltage = 17

bits = len(dac)
levels = 2 ** bits
dV = 3.3 / levels

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(leds + dac, GPIO.OUT)
GPIO.setup(troykaVoltage, GPIO.OUT)
GPIO.setup(comparator, GPIO.IN)

def num2pins(pins, value):
GPIO.output(pins, [int(i) for i in bin(value)[2:].zfill(bits)])

def adc2():

timeout = 0.001
value = 128
delta = 128

for i in range(8):
num2pins(dac, value)
time.sleep(timeout)

direction = -1 if (GPIO.input(comparator) == 0) else 1
num = delta * direction / 2
value = int(value + num)
delta = delta / 2
return value

try:
measure = []
value = 0

barr = int(input('Barr: '))
start = time.time()

GPIO.output(troykaVoltage, 1)

while time.time() - start <= 10:
value = adc2()
measure.append(value)
mean = sum(measure)/len(measure)

with open('adc{}'.format(barr), 'w') as adcX:
adcX.write(str(mean))
with open('barr{}'.format(barr), 'w') as barrX:
barrX.write(str(barr))

np.savetxt('5-adc-measure/calibration_{}.txt'.format(mean),measure, fmt='%d')
print('Done! Files already saved!')

finally:

GPIO.cleanup()
print('GPIO cleanup completed.')
## Скрипт обработки данных
# Import modules (prepare script)

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker

# Create variables that will not change in our script ("constants")

leds = [21, 20, 16, 12, 7, 8, 25, 24]
dac = [26, 19, 13, 6, 5, 11, 9, 10]
comparator = 4
troykaVoltage = 17

bits = len(dac)
levels = 2 ** bits
dV = 3.3 / levels

# Setup GPIO for this run of the script

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(leds + dac, GPIO.OUT)
GPIO.setup(troykaVoltage, GPIO.OUT)
GPIO.setup(comparator, GPIO.IN)

# Define functions for this run of the script

def num2pins(pins, value):
GPIO.output(pins, [int(i) for i in bin(value)[2:].zfill(bits)])

def adc2():

timeout = 0.001
value = 128
delta = 128

for i in range(8):
num2pins(dac, value)
time.sleep(timeout)

direction = -1 if (GPIO.input(comparator) == 0) else 1
num = delta * direction / 2
value = int(value + num)
delta = delta / 2

return value

def trackingADC():
U = adc2() + 1

if GPIO.input(comparator) == 0:
while GPIO.input(comparator) == 0:
U -= 1
break

if GPIO.input(comparator) == 1:
while GPIO.input(comparator) == 1:
U -= 1
break
return U

# Main logic of the script starts only here!
# "Try block" with all your "application" or "user" logic

try:
# 1. Create variables

experiment = 1
measure = []
timeline = []
value = 0

# 2. Fix start time

start = time.time()

# 3. Charge capacitor

GPIO.output(troykaVoltage, 1)

while time.time() - start <= 20:
value = trackingADC()
measure.append(value)
timeline.append(round(time.time()-start, 2))

# 4. Open files with calibration data

with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/adc160', 'r') as adc1:
a1 = float(adc1.read())
with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/barr160', 'r') as barr1:
b1 = float(barr1.read())
with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/adc40', 'r') as adc2:
a2 = float(adc2.read())
with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/barr40', 'r') as barr2:
b2 = float(barr2.read())

k = (a1-a2)/(b1-b2)
measure = [i*k for i in measure]

# 5. Fix finish time and print time values

finish = time.time()

totalTime = finish - start
measurePeriod = totalTime / len(measure)
samplingFrequency = int(1 / measurePeriod)

print("Total measure time: {:.2f} s, measure period: {:.3f} ms, sampling frequency:	{:d} Hz".format(totalTime, measurePeriod, samplingFrequency))
print("Voltage step: {:.3f} V".format(dV))

# 6. Create plot

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)

ax.set(title = 'График зависимости P(t)', xlabel = 'Время, с', ylabel = 'Давление,	мм.рт.ст.')

ax.plot(timeline, measure)

plt.show()

fig.savefig('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/Plot')
np.savetxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/DATA.txt', measure, fmt='%d')
np.savetxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/TIME.txt', timeline, fmt='%1.2f')

print('Done! Files already saved!')

# "Finally block" with functions that must be execute after script any way

finally:

GPIO.cleanup()
print('GPIO cleanup completed.')
# Эксперимент
## Калибровка
На рисунках 5 и 6 изображены показания манометра при калибровке датчика давления:
Рисунок 5: Показания манометра при измерении давления для первой точки калибровки	Рисунок 6: Показания манометра при измерении давления для первой точки калибровки
Рисунок 7: График зависимости отсчетов АЦП от времени для первой точки калибровки	Рисунок 8: График зависимости отсчетов АЦП от времени для первой точки калибровки

## Графики давления

Рисунок 9: График зависимости давления в манжете от времени в состоянии покоя.

Рисунок 10: График зависимости давления в манжете от времени после физической нагрузки.
## Графики пульса

Рисунок 11: График пульсовой волны в состоянии покоя.

Рисунок 12: График пульсовой волны после физической нагрузки.
# Результаты
В ходе лабораторной работы былы получены зависимость артериального давления от времени в состоянии покоя и зависимость артериального давления от времени после физической нагрузки .
Из рисунка видно, что в состоянии покоя систолическое давление равно 111 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 71 уд/сек.
Из рисунка видно, что после физической нагрузки систолическое давление равно 146 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 108 уд/сек.
# Итоги лабораторной работы
1. Мы убедились, что после физической нагрузки, пульс учащается. Это говорит о том, что наше исследование сходится с физиологией человека.
2. В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:
- В состоянии покоя: пульс - 71 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 111 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответственно
- После физической нагрузки: пульс - 108 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 146 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответствено
В ходе выполнения работы, были получены следующие практические навыки:
- Написание программ для калибровки, измерения давления и обработки данных.
- Усреднение данных с помощью программы.
- Выделение высокочастотной сотставляющей.
- Оформление отчёта.
- Составление программы и имметодики измернеий.
- Следование программе и методике измерений.