МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа №1

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы методом пульсовой волны

Выполнил:
студент группы Б01-008
Ксения Юрко
# Введение
## Цели:
При помощи компьютера, аналого-цифрового преобразователя и датчика давления, измерить артериальное давление и вычислить пульс, в состоянии покоя и после физической нагрузки. Сравнить результаты
## Задачи:
- Собрать экспериментальную установку для измерения артериального давления, состоящую из компьютера, датчика давления, аналого-цифрового преобразователя и манометра.
- Написать три программы: 1) Программа калибровки датчика давления; 2) Программа для записи измерений (в барах) датчика давления; 3) Программа для построения графика зависимости артериального давления от времени, графика пульсовой волны, вычисления пульса.
- Откалибровать датчик давления.
- Измерить артериальное давлене в состоянии покоя и после физической нагрузки
- Проанализировать полученные данные и вычислить пульс
- Сделать вывод
# Теория
## Термины и определения
- Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.
  АЦП последовательного приближения содержит компаратор, вспомогательный ЦАП и регистр последовательного приближения. АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой за N шагов, где N — разрядность АЦП. На каждом шаге определяется по одному биту искомого цифрового значения, начиная от СЗР (Старшего Значащего Разряда) и заканчивая МЗР (Младшим Значащим Разрядом).
  *схема АЦП пп*
- Артериальное давление (АД) – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
- Систолическое давление – это сила, с которой насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.
- Диастолическое – это давление крови на стенки сосудов в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.
- Пульс - ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца
- Тонометр - это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является кровеносная система студента и медицинский тонометр. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.
Для автоматизированных измерений датчик давления соединен с манжетой и монометром. Датчик преобразует давление воздуха в манжете в напряжение, которое подаётся на вход АЦП.
Скрипт, производящий автоматизированный измеренеия, непрерыно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры ртутного столаба проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия мм. рт. ст. показаниям АЦП.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в мм. рт. ст., а номера измерений в секунды. По графикам зависимости далвения воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента.
## Программа измерений
- давление для калибровки:
  - 1000 имерений при давлении 160 мм. рт. ст.;
  - 1000 измерений при давлении 40 мм. рт. ст.;
- давление в манжете в течение 30 секунд в состоянии покоя;
- давления в манжете в течение 30 секунд после 20 приседаний.
## Методика измерений
### Калибровка
1. Надеть манжету цилиндр, плотно затянуть.
2. Нагнетательной грушей создать в манжете постоянное давление.
3. Сфотографировать показания манометра.
4. Запустить скрипт сбора данных для калибровки (пп. 4.1).
5. Выполнить действия из п. 2-4 для второго значения давления.
### Измерение
1. Надеть манжету на руку, плотно затянуть.
2. Открыть скрипт для измерения артериального давления (пп. 4.2).
3. Ввести с клавиатуры номер измерения в переменную experiment.
4. Нагнетательной грушей создать в манжете давление 160 мм. рт. ст.
5. Запустить скрипт и начать медленно стравлять воздух из манжеты в течение 20 секунд, наблюдая за показаниями манометра.
6. Определить систолическое и диастолическое давление с помощью графика зависимости давления в манжете от времени, построенного программой.
7. Посчитать количество пульсовых волн.
8. Записать полученные данные
9. Закрытьт график, созданный программой.
10. Сделать 20 приседаний и выполнить действия из п. 1-9 для второго измерения.
### Обработка данных
1. Открыть скрипт для обработки данных (пп. 4.3).
2. Ввести с клавиатуры номер анализируемых измерений в переменную experiment.
3. Ввести с клавиатуры полученные данные: систолическое и диастолическое давления, количество пульсовых волн в переменные SP, DP, num соответственно.
4. Запустить программу.
5. Закрытьт графики, созданные программой.
6. Выполнить действия из п. 1-5 для второго измерения давления.
7. Написать отчет о проделанной работе.
## Обработка данных
При обработке данных, для сглаживания графика испльзуется скользящая средняя - функция, значение которой в каждой точке равно некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Простое скользящее среднее численно равно среднему арифметическому значений исходной функции за установленный период и вычисляется по формуле:
SMA_{t} = {1} over {n} sum from{i = 0} to{n-1} p _{t-i}	(1)
Скользящая средняя эквивалентна свертке массива с вектором, длина которого N, со всеми элементами, равными 1/N, поэтому будем использовать функцию np.convolve (a, v, mode = 'valid'), которая возвращает дискретную линейную свертку двух одномерных последовательностей.
Реализация Numpy для функции convolve включает начальный переходный процесс, поэтому нужно удалить первые N-1 точек.
Дискретная линейная свертка очень часто необходима при работе с сигналами или случайными величинами. Вычисляется свертка двух сигналов по формуле 2:
( a * v )[ n ] = sum from{m = -infinity } to{ infinity } a[ m ]*v[ n-m ]	(2)
# Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, 8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. 1)

Рисунок 1: Схема экспериментальной установки
Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления 4 (рис. 2)

Рисунок 2: Схема экспериментальной установки
Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «Р» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии (Microelectromechanical Systems – микроэлектромеханические системы). Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления. Сигнал датчика преобразуется 8-разрядным АЦП в цифровую форму и подаётся в ПК.

Рисунок 3: Общий вид экспериментальной установки
# Код программы:
## Скрипт сбора данных для калибровки
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

leds = [21, 20, 16, 12, 7, 8, 25, 24]
dac = [26, 19, 13, 6, 5, 11, 9, 10]
comparator = 4
troykaVoltage = 17

bits = len(dac)
levels = 2 ** bits
dV = 3.3 / levels

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(leds + dac, GPIO.OUT)
GPIO.setup(troykaVoltage, GPIO.OUT)
GPIO.setup(comparator, GPIO.IN)

def num2pins(pins, value):
GPIO.output(pins, [int(i) for i in bin(value)[2:].zfill(bits)])

def adc2():

timeout = 0.001
value = 128
delta = 128

for i in range(8):
num2pins(dac, value)
time.sleep(timeout)

direction = -1 if (GPIO.input(comparator) == 0) else 1
num = delta * direction / 2
value = int(value + num)
delta = delta / 2
return value

try:
measure = []
value = 0

barr = int(input('Barr: '))
start = time.time()

GPIO.output(troykaVoltage, 1)

while time.time() - start <= 10:
value = adc2()
measure.append(value)
mean = sum(measure)/len(measure)

with open('adc{}'.format(barr), 'w') as adcX:
adcX.write(str(mean))
with open('barr{}'.format(barr), 'w') as barrX:
barrX.write(str(barr))

np.savetxt('5-adc-measure/calibration_{}.txt'.format(mean),measure, fmt='%d')
print('Done! Files already saved!')

finally:

GPIO.cleanup()
print('GPIO cleanup completed.')
## Скрипт измерения давления
# Import modules (prepare script)

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker

# Create variables that will not change in our script ("constants")

leds = [21, 20, 16, 12, 7, 8, 25, 24]
dac = [26, 19, 13, 6, 5, 11, 9, 10]
comparator = 4
troykaVoltage = 17

bits = len(dac)
levels = 2 ** bits
dV = 3.3 / levels

# Setup GPIO for this run of the script

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(leds + dac, GPIO.OUT)
GPIO.setup(troykaVoltage, GPIO.OUT)
GPIO.setup(comparator, GPIO.IN)

# Define functions for this run of the script

def num2pins(pins, value):
GPIO.output(pins, [int(i) for i in bin(value)[2:].zfill(bits)])

def adc2():

timeout = 0.001
value = 128
delta = 128

for i in range(8):
num2pins(dac, value)
time.sleep(timeout)

direction = -1 if (GPIO.input(comparator) == 0) else 1
num = delta * direction / 2
value = int(value + num)
delta = delta / 2

return value

def trackingADC():
U = adc2() + 1

if GPIO.input(comparator) == 0:
while GPIO.input(comparator) == 0:
U -= 1
break

if GPIO.input(comparator) == 1:
while GPIO.input(comparator) == 1:
U -= 1
break
return U

# Main logic of the script starts only here!
# "Try block" with all your "application" or "user" logic

try:
# 1. Create variables

experiment = 1
measure = []
timeline = []
value = 0

# 2. Fix start time

start = time.time()

# 3. Charge capacitor

GPIO.output(troykaVoltage, 1)

while time.time() - start <= 20:
value = trackingADC()
measure.append(value)
timeline.append(round(time.time()-start, 2))

# 4. Open files with calibration data

with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/adc160', 'r') as adc1:
a1 = float(adc1.read())
with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/barr160', 'r') as barr1:
b1 = float(barr1.read())
with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/adc40', 'r') as adc2:
a2 = float(adc2.read())
with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/barr40', 'r') as barr2:
b2 = float(barr2.read())

k = (a1-a2)/(b1-b2)
measure = [i*k for i in measure]

# 5. Fix finish time and print time values

finish = time.time()

totalTime = finish - start
measurePeriod = totalTime / len(measure)
samplingFrequency = int(1 / measurePeriod)

print("Total measure time: {:.2f} s, measure period: {:.3f} ms, sampling frequency:	{:d} Hz".format(totalTime, measurePeriod, samplingFrequency))
print("Voltage step: {:.3f} V".format(dV))

# 6. Create plot

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)

ax.set(title = 'График зависимости P(t)', xlabel = 'Время, с', ylabel = 'Давление,	мм.рт.ст.')

ax.plot(timeline, measure)

plt.show()

fig.savefig('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/Plot')
np.savetxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/DATA.txt', measure, fmt='%d')
np.savetxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/TIME.txt', timeline, fmt='%1.2f')

print('Done! Files already saved!')

# "Finally block" with functions that must be execute after script any way

finally:

GPIO.cleanup()
print('GPIO cleanup completed.')

## Скрипт для обработки данных
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker

# 1. Load data

experiment = 1
data = np.loadtxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/DATA.txt')
timeline = np.loadtxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/TIME.txt')

SP = int(input('Systolic pressure: '))
DP = int(input('Diastolic pressure: '))
num = int(input('Number of puls waves: '))

SP = 111
DP = 65
num = 9

# 2. Calculations of puls

for i in range(len(data)):
if data[i] == SP:
tSP = timeline[i]
if data[i] == DP:
tDP = timeline[i]

puls = round(60 / (tDP - tSP) * num)
print(puls)

# 3. Graph smoothing

N1 = 20
new = np.convolve(data, np.ones((N1,))/N1, mode = 'valid')
new1 = new

# 4. Delete timeline elements for first plot

timeline1 = timeline
for i in range (N1-1):
timeline1 = np.delete(timeline1, 0)

# 5. Graph smoothing for puls wave

N2 = 600
line = np.convolve(data, np.ones((N2,))/N2, mode = 'valid')
for i in range (N2-N1):
new1 = np.delete(new1, 0)
pulsWave = new1 - line

# 6. Delete timeline elements foe second plot

timeline2 = timeline
for i in range (N2-N1+19):
timeline2 = np.delete(timeline2, 0)

# 7. Create area for two plots

fig1 = plt.figure()
fig2 = plt.figure()
ax1 = fig1.add_subplot(111)
ax2 = fig2.add_subplot(111)

ax1.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5.0))
ax1.xaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(1.0))
ax1.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(50))
ax1.yaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(10))

ax2.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5.0))
ax2.xaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(1.0))
ax2.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(50))
ax2.yaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(10))

ax1.grid(which = 'major', color = 'black')
ax1.grid(which = 'minor', color = 'gray', linestyle = ':')

ax2.grid(which = 'major', color = 'black')
ax2.grid(which = 'minor', color = 'gray', linestyle = ':')

ax1.set(title = 'График зависимости P(t)', xlabel = 'Время, с', ylabel = 'Давление, мм.рт.ст.')
ax2.set(title = 'График пульсовой волны', xlabel = 'Время, с')

# 8. Create smoothed plot

ax1.plot(timeline1, new, label ='')

ax1.scatter(tSP, SP, color = 'red', marker='.', label = 'SP - Систолическое давление')
ax1.scatter(tDP, DP, color = 'red', marker='.', label = 'DP - Диастолическое давление')

ax1.text(tSP + 0.5, SP, 'SP = {}'.format(SP))
ax1.text(tDP + 0.5, DP, 'DP = {}'.format(DP))
ax1.legend()

# 9. Create plot of puls wave

ax2.plot(timeline2, pulsWave, label = 'Пульс {}'.format(puls))
ax2.legend()

plt.show()

# 10. Save plot

fig1.savefig('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/Smoothed_plot_{}-{}.png'.format(SP, DP))
fig2.savefig('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/Puls_wave_{}'.format(puls))
# Измрения
## Калибровка
На рисунках 4 и 5 изображены показания манометра при калибровке датчика давления:
Рисунок 4: Показания манометра при первом измерении давления для калибровки.	Рисунок 5: Показания манометра при втором измерении давления для калибровки.

## Графики давления

Рисунок 6: График зависимости давления в манжете от времени в состоянии покоя.

Рисунок 7: График зависимости давления в манжете от времени после физической нагрузки.
## Графики пульса

Рисунок 8: График пульсовой волны в состоянии покоя.

Рисунок 9: График пульсовой волны после физической нагрузки.
## Результаты
В ходе лабораторной работы былы получены зависимость артериального давления от времени в состоянии покоя и зависимость артериального давления от времени после физической нагрузки .
Из рисунка видно, что в состоянии покоя систолическое давление равно 111 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 71 уд/сек.
Из рисунка видно, что после физической нагрузки систолическое давление равно 146 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 108 уд/сек.
# Итоги лабораторной работы
1. Мы убедились, что после физической нагрузки, пульс учащается. Это говорит о том, что наша практика сходится с физиологией человека.
2. В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:
- В состоянии покоя: пульс - 71 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 111 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответственно
- После физической нагрузки: пульс - 108 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 146 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответствено
В ходе выполнения работы, были получены следующие практические навыки:
- Написание программ для калибровки, измерения давления и обработки данных.
- Усреднение данных с помощью программы.
- Выделение высокочастотной сотставляющей.
- Оформление отчёта.
- Составление программы и имметодики измернеий.
- Следование программе и методике измерений.