МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа №1

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы методом пульсовой волны

Выполнил:
студент группы Б01-008
Ксения Юрко
# Введение
## Цели:
При помощи компьютера, аналого-цифрового преобразователя и датчика давления, измерить артериальное давление и вычислить пульс, в состоянии покоя и после физической нагрузки. Сравнить результаты
## Задачи:
- Собрать экспериментальную установку для измерения артериального давления, состоящую из компьютера, датчика давления, аналого-цифрового преобразователя и манометра.
- Написать три программы: 1) Программа калибровки датчика давления; 2) Программа для записи измерений (в мм. рт. ст.) датчика давления; 3) Программа для построения графика зависимости артериального давления от времени, графика пульсовой волны, вычисления пульса.
- Откалибровать датчик давления.
- Измерить артериальное давлене в состоянии покоя и после физической нагрузки
- Проанализировать полученные данные и вычислить пульс
- Сделать вывод
# Теория
## Термины и определения
- Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.
  Рисунок 1: Схема подключения АПЦ.
- Артериальное давление (АД) – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
- Систолическое давление - давление крови, регистрируемое в камерах сердца и в артериях при сокращении сердечной мышцы (систолы).
- Диастолическое давление - давление крови, регистрируемое в камерах сердца и в артериях при расслаблении сердечной мышцы (диастолы).
- Пульс - ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца
- Тонометр - это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.

Рисунок 2: Устройство тонометра.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является кровеносная система студента и медицинский тонометр. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.
Для автоматизированных измерений датчик давления соединен с манжетой и монометром. Датчик преобразует давление воздуха в манжете в напряжение, которое подаётся на вход АЦП.
Скрипт, производящий автоматизированный измеренеия, непрерыно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры ртутного столаба проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия мм. рт. ст. показаниям АЦП.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в мм. рт. ст., а номера измерений в секунды. По графикам зависимости давения воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента.
## Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, 8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. 3).

Рисунок 3: Схема экспериментальной установки
Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления 4 (рис. 4)

Рисунок 4: Схема датчика давления.
Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «Р» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии (Microelectromechanical Systems – микроэлектромеханические системы). Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления. Сигнал датчика преобразуется 8-разрядным АЦП в цифровую форму и подаётся в ПК.

Рисунок 5: Общий вид экспериментальной установки
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
1. Надеть манжету на цилиндр, плотно затянуть.
2. Нагнетательной грушей создать в манжете постоянное давление. (рекоменд 140-160)
3. Сфотографировать показания манометра.
4. Запустить скрипт сбора данных для калибровки (пп. 5.1).
5. Выполнить действия из п. 2-4 для второго значения давления. (рекоменд 20-60)
## Методика измерений
1. Надеть манжету на руку, плотно затянуть.
2. Нагнетательной грушей создать в манжете давление больше 160 мм. рт. ст.
3. Запустить скрипт для измерения давления (пп. 5.1) и начать медленно стравлять воздух из манжеты в течение 20 секунд, наблюдая за показаниями манометра.
4. Сделать 20 приседаний
5. Выполнить действия из п. 1-4 для давления после физической нагрузки.
## Программа эксперимента
- измерить давление для калибровки:
  - 1000 измерений (задается в прог-ме)при давлении 160 мм. рт. ст.; 1000 изм — раздел требования ке скриптам
  - 1000 измерений (задается в прог-ме)при давлении 40 мм. рт. ст.;
- измерить давление в манжете в течение 20 секунд в состоянии покоя;
- измерить давление в манжете в течение 20 секунд после 20 приседаний.
# Обработка данн ых
## Сглаживаение графиков
При обработке данных, для сглаживания графика испльзуется скользящая средняя - функция, значение которой в каждой точке равно некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Простое скользящее среднее численно равно среднему арифметическому значений исходной функции за установленный период и вычисляется по формуле:
SMA_{t} = {1} over {n} sum from{i = 0} to{n-1} p _{t-i}	(1)
Скользящая средняя эквивалентна свертке массива с вектором, длина которого N, со всеми элементами, равными 1/N, поэтому будем использовать функцию np.convolve (a, v, mode = 'valid'), которая возвращает дискретную линейную свертку двух одномерных последовательностей.
Реализация Numpy для функции convolve включает начальный переходный процесс, поэтому нужно удалить первые N-1 точек.
## Методика обработки данных
1. Открыть скрипт для обработки данных (пп. 5.2).
2. Ввести с клавиатуры названия 4-х файлов с данными: измерение давления для первой точки калибровки, измерение давления для второй точки калибровки, измерение давления в состоянии покоя, измерение давления после физической нагрузки, в переменные LFN_HC, LFN_LC, LFN_MR, LFN_MF соответственно.
3. Ввести с клавиатуры данные: значения давлений при калибровке в мм. рт. ст. в переменные high и low — большее и меньшее значение давления соответственно.
4. Запустить программу.
5. Из полученных графиков определить количество пульсовых волн, систолическое и диастолическое давления в состоянии покоя и после физической нагрузки. Полученные данные записать в соответствующие переменные в программе:
- SP1 — систолическое давление в состоянии покоя
- DP1 — диастолическое давление в состоянии покоя
- SP2 — систолическое давление после физической нагрузки
- DP2 - диастолическое давление после физической нагрузки
- num1 - количество пульсовых волн в состоянии покоя
- num2 - количество пульсовых волн после физической нагрузки
- tSP1 — координата времени систолического давления в состоянии покоя
- tDP1 — координата времени диастолического давления в состоянии покоя
- tSP2 — координата времени систолического давления после физической нагрузки
- tDP2 - координата времени диастолического давления после физической нагрузки
1. Запустить программу второй раз для построения точек на графиках.
2. Написать отчет о проделанной работе.
# Код программы
## Скрипт измерения давления
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import datetime
import numpy as np

leds = [21, 20, 16, 12, 7, 8, 25, 24]
dac = [26, 19, 13, 6, 5, 11, 9, 10]
comparator = 4
troykaVoltage = 17

bits = len(dac)
levels = 2 ** bits
dV = 3.3 / levels

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(leds + dac, GPIO.OUT)
GPIO.setup(troykaVoltage, GPIO.OUT)
GPIO.setup(comparator, GPIO.IN)

def num2pins(pins, value):
GPIO.output(pins, [int(i) for i in bin(value)[2:].zfill(bits)])

def adc2():

timeout = 0.001
value = 128
delta = 128

for i in range(8):
num2pins(dac, value)
time.sleep(timeout)

direction = -1 if (GPIO.input(comparator) == 0) else 1
num = delta * direction / 2
value = int(value + num)
delta = delta / 2

return value

try:
now = datetime.datetime.now()
DATE = now.strftime("%d.%m.%Y-%H:%M:%S")

t = 20
measure = []
value = 0
start = time.time()

GPIO.output(troykaVoltage, 1)

while time.time() - start <= t:
value = adc2()
measure.append(value)

delta = round(t / int(len(measure)), 3)
np.savetxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/FINAL/DATA{}_{}.txt'.format(DATE, delta), measure, fmt='%d')
print('Done! Files already saved!')

finally:
GPIO.cleanup()
print('GPIO cleanup completed.')

## Скрипт обработки данных
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
import pathlib
import plotPressure as pp

# Enter high and low value of calibration pressure

high = 160
low = 40

# Enter results of processing

SP1 = 139
tSP1 = 5.1
DP1 = 65
tDP1 = 15.5
num1 = 14

SP2 = 175
tSP2 = 3.4
DP2 = 64
tDP2 = 14.8
num2 = 23

LFN_HC = '08.07.2021-13:26:03_0.009.txt'
LFN_LC = '08.07.2021-13:26:33_0.009.txt'
LFN_MR = '08.07.2021-13:27:51_0.009.txt'
LFN_MF = '08.07.2021-13:29:18_0.009.txt'

# Load data from files

HC = np.loadtxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/DATA/' + LFN_HC)
LC = np.loadtxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/DATA/' + LFN_LC)
MR = np.loadtxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/DATA/' + LFN_MR)
MF = np.loadtxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/DATA/' + LFN_MF)

# Assigning deltas to variables

delta_HC = float(pathlib.Path(LFN_HC).stem[20:])
delta_LC = float(pathlib.Path(LFN_LC).stem[20:])
delta_MR = float(pathlib.Path(LFN_MR).stem[20:])
delta_MF = float(pathlib.Path(LFN_MF).stem[20:])

# Smoothing plots

N1 = 20

HC_Smothed = np.convolve(HC, np.ones((N1,))/N1, mode = 'valid') #массив данных для графика давления калибровки 1

LC_Smothed = np.convolve(LC, np.ones((N1,))/N1, mode = 'valid') #массив данных для графика давления калибровки 2

MR_Smothed = np.convolve(MR, np.ones((N1,))/N1, mode = 'valid') #массив данных для графика давления до физ.нагрузки
MR_Smothed1 = MR_Smothed

MF_Smothed = np.convolve(MF, np.ones((N1,))/N1, mode = 'valid') #массив данных для графика давления после физ.нагрузки
MF_Smothed1 = MF_Smothed

# Graph smoothing for puls wave

N2 = 600

for i in range (N2-N1):
MR_Smothed1 = np.delete(MR_Smothed1, 0)
pulsWave1 = MR_Smothed1 - np.convolve(MR, np.ones((N2,))/N2, mode = 'valid') #массив данных для первой пульсовой волны

for i in range (N2-N1):
MF_Smothed1 = np.delete(MF_Smothed1, 0)
pulsWave2 = MF_Smothed1 - np.convolve(MF, np.ones((N2,))/N2, mode = 'valid') #массив данных для второй пульсовой волны

# Calculate mean and k

meanHC = sum(HC)/len(HC)
meanLC = sum(LC)/len(LC)

k = (high - low)/(meanHC - meanLC)

# Create timelines

timelineHC = np.linspace(0, delta_HC*len(HC_Smothed), len(HC_Smothed))
timelineLC = np.linspace(0, delta_LC*len(LC_Smothed), len(LC_Smothed))
timelineMR = np.linspace(0, delta_MR*len(MR_Smothed), len(MR_Smothed))
timelineMF = np.linspace(0, delta_MF*len(MF_Smothed), len(MF_Smothed))
timelinePuls1 = np.linspace(0, delta_MR*len(pulsWave1), len(pulsWave1))
timelinePuls2 = np.linspace(0, delta_MF*len(pulsWave2), len(pulsWave2))

# Calculations of puls

puls1 = round(60 / (tDP1 - tSP1) * num1)
puls2 = round(60 / (tDP2 - tSP2) * num2)

# Create plots

pp.plotPressure(MR_Smothed, timelineMR, SP1, tSP1, DP1, tDP1, k)
pp.plotPressure(MF_Smothed, timelineMF, SP2, tSP2, DP2, tDP2, k)

pp.plotCalibration(HC_Smothed, timelineHC, high, k)
pp.plotCalibration(LC_Smothed, timelineLC, low, k)

pp.plotPuls(pulsWave1, timelinePuls1, puls1, k)
pp.plotPuls(pulsWave2, timelinePuls2, puls2, k)

## Скрипт построения графиков
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
import pathlib

def plotPressure(measure, timeline, pSP, tSP, pDP, tDP, k):

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5.0))
ax.xaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(1.0))
ax.grid(which = 'major', color = 'black')
ax.grid(which = 'minor', color = 'gray', linestyle = ':')
ax.set(title = 'График зависимости P(t)', xlabel = 'Время, с', ylabel = 'Давление, мм.рт.ст.')

ax.plot(timeline, k*measure, label ='')

ax.scatter(tSP, pSP, color = 'red', marker='.', label = 'SP - Систолическое давление')
ax.scatter(tDP, pDP, color = 'red', marker='.', label = 'DP - Диастолическое давление')
ax.text(tSP + 0.5, pSP, 'SP = {}'.format(pSP))
ax.text(tDP + 0.5, pDP, 'DP = {}'.format(pDP))
ax.legend()
fig.savefig('/home/pi/Repositories/9-Plots/Smoothed_plot_measure_{}.png'.format(pSP))

def plotCalibration(measure, timeline, level, k):

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5.0))
ax.xaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(1.0))
ax.grid(which = 'major', color = 'black')
ax.grid(which = 'minor', color = 'gray', linestyle = ':')
ax.set(title = 'График зависимости P(t) при калибровке', xlabel = 'Время, с', ylabel = 'Отсчеты АЦП')

ax.plot(timeline, k*measure, label ='')
fig.savefig('/home/pi/Repositories/9-Plots/Smoothed_plot_calibration_{}.png'.format(level))

def plotPuls(measure, timeline, puls, k):

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5.0))
ax.xaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(1.0))
ax.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(50))
ax.yaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(10))

ax.grid(which = 'major', color = 'black')
ax.grid(which = 'minor', color = 'gray', linestyle = ':')
ax.set(title = 'График пульсовой волны', xlabel = 'Время, с')

ax.plot(timeline, measure, label = 'Пульс {}'.format(puls))
ax.legend()

fig.savefig('/home/pi/Repositories/9-Plots/Puls_wave_{}'.format(puls))

# Эксперимент
## Калибровка
На рисунках 6 и 7 изображены показания манометра при калибровке датчика давления:
Рисунок 6: Показания манометра при измерении давления для первой точки калибровки	Рисунок 7: Показания манометра при измерении давления для второй точки калибровки
Рисунок 8: График зависимости отсчетов АЦП от времени для первой точки калибровки	Рисунок 9: График зависимости отсчетов АЦП от времени для второй точки калибровки

## Графики давления

Рисунок 10: График зависимости давления в манжете от времени в состоянии покоя.

Рисунок 11: График зависимости давления в манжете от времени после физической нагрузки.
## Графики пульса

Рисунок 12: График пульсовой волны в состоянии покоя.

Рисунок 13: График пульсовой волны после физической нагрузки.
# Результаты
В ходе лабораторной работы былы получены зависимость артериального давления от времени в состоянии покоя и зависимость артериального давления от времени после физической нагрузки .
Из рисунка видно, что в состоянии покоя систолическое давление равно 111 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 71 уд/сек.
Из рисунка видно, что после физической нагрузки систолическое давление равно 146 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 108 уд/сек.
# Итоги лабораторной работы
1. Мы убедились, что после физической нагрузки, пульс учащается. Это говорит о том, что наше исследование сходится с физиологией человека.
2. В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:
- В состоянии покоя: пульс - 71 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 111 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответственно
- После физической нагрузки: пульс - 108 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 146 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответствено
В ходе выполнения работы, были получены следующие практические навыки:
- Написание программ для калибровки, измерения давления и обработки данных.
- Усреднение данных с помощью программы.
- Выделение высокочастотной составляющей.
- Оформление отчёта.
- Составление программы и методики измернеий.
- Следование программе и методике измерений.